转运呼吸机技术参数

1. *小巧便携，广泛适用于成人及儿童；防水，防震，可用于低温，大雨等恶劣天气环境的现场救护，转运；
2. 可有专用配件适应各种院内及院外转运环境等多种转运解决方案，可随气瓶固定于床边，救护车及病房墙壁；
3. *气体驱动，可接各式钢瓶及中央气源,并具备各种标准管道接口，实现不同气源间迅速转换；
4. 有自动气源识别系统，可自动优先选择中央供气；
5. *内置电池可用时间≥9.5小时，支持电池热更换（更换电池后依然保留前设置，无须重置参数）；
6. ≥5英寸高精度液晶显示屏，实时显示压力波形、流速波形，同时显示监测参数、设置值等信息；监测测量值MVe，FiO2，RR， VTe，PEEP，Pmean， PIP，Pplat，MVesp，RRspon等；
7. 可同时用于有创呼吸支持和无创面罩通气，漏气补偿≥100L/min；
8. 呼吸模式：定压、定容、辅助自主呼吸，VC-CMV，VC-AC，VC-SIMV，SpnCPAP，PC-BIPAP；压力支持， NIV：SpnCPAP(/PS)， PC-BIPAP(/PS)， VC-CMV，VC-AC，VC-SIMV；窒息通气；
9. 有CPR功能，心肺复苏时不中断通气，提高抢救成功率；
10. FiO2 40%-100%；
11. *Vt：50-2000mL，具有BTPS功能和海拔补偿，保证潮气量精确输送；
12. 呼吸频率 2-60/min；
13. 流速触发，触发灵敏度 1-15L/min；
14. 最大吸气流量100L/min；
15. 压力支持：0-35cmH2O（相对于PEEP），吸气终止设置，更好地支持病人自主呼吸；
16. 内置PEEP阀， PEEP：0-20cmH2O；
17. 小儿通气：专门的呼吸管路和独特的通气运算法则，优化小儿通气，减少死腔。

心肺复苏器技术参数

18. 按压原理：采用胸腔接触式按压方式，胸部无负荷、垂直按压、自动中心位置定位；背部有硬质支撑。
19. 驱动方式：电动电控。
20. 机械结构：为双杆两侧固定结构，固定和支撑按压主机必须是使用硬质材料制成，无有弹性软质材料，确保有效的按压压力及按压深度。功能操作界面在设备上方，便于按压位置的快速准确定位、操作清晰方便。
21. 具有负压吸引杯，能帮助胸廓回弹。
22. 适用胸廓范围：最大胸宽≧47±2.5cm，胸腔高度范围≧13.3-30.3 cm，误差≦±1cm；增高配件可使胸腔高度范围增加，范围≧18.3-35.3 cm，误差≦±1cm。
23. 设备的双杆固定柱具有胸部厚度测量标尺标识，标识范围≧15-26 cm，误差≦±1cm。
24. 工作状态：最大工作倾斜度≧66°，具有担架固定孔位，可固定担架上，确保下楼梯、转运途中能持续稳定实施胸腔按压，完全达到上述功能。
25. 具有气道开放垫，便于患者胸腔回弹及气道打开有效通气。
26. 具有患者手部固定环，位于心肺复苏设备两端。
27. 主机具有数据显示屏，≧3.5英寸，至少可显示胸外按压分数（CCF）实时数据及趋势图、3种按压压力（患者承受最大按压力、按压回弹压力、峰峰值压力）实时数据及趋势图、按压模式、按压深度、按压频率、按压时间等关键参数指标。
28. 具有按压力实时反馈显示功能：可实时监测患者承受最大按压力、按压回弹压力及通气时压力，确保心肺复苏的按压有效。
29. 按压头按压输出实时测量压力值范围为0-80公斤，在按压深度为5.6cm时，实际按压峰值压力>70公斤。
30. 设备具有检查按压头与胸腔压力检查的能力。
31. 按压深度释放比：50%±2%，按压回弹深度及实际按压深度比1:1。确保按压完全回弹。
32. 按压压力释放比：小于1:70。即按压回弹到起点时胸腔的压力/按压达到最深时的压力比值。按最大压力（5.6cm按压深度时）为70公斤时，回弹到起始位的患者胸腔所承受的压力小于1公斤。
33. 患者胸腔按压启动时，回弹压力可自动调节为小于1公斤。（需提供注册检验报告证明）
34. 通气按压压力释放比：V:P=0，即通气时胸腔承受压力和按压时胸腔承受的最大压力比值，通气压力比值=通气时胸腔压力值/按压时最大压力。即在心肺复苏通气时，患者胸腔承受的压力为0。
35. 通气时，按压头自动调节，患者胸腔压力可自动调节为0压力。
36. 除颤状态下，按暂停键，按压头自动调节使得患者胸腔所承受的压力值为0，除颤完成后，再次按暂停键，恢复按压，期间不间断CCF时间记录。
37. 按压频率：100-120 次／分钟，连续可调；也可按3挡设置，100次/分钟，110次/分钟、120次/分钟，可由低向高或由高向低，连续调节按压频率；实际按压频率与设置值误差为≦±1 次/分钟。确保不同身高体重的患者快速设置按压。
38. 按压深度：0-56mm范围，支持步进为1mm的连续可调；也可按3挡设置，3.6cm，4.6cm及5.6cm，可由低向高或由高向低，连续调节按压深度；误差为≦±0.2cm。确保不同身高体重的患者快速设置按压。
39. 按压通气模式：15:2 按压模式、30:2 按压模式、连续按压通气模式（CCV模式）。
40. 具有辅助通气提示功能，提示救护人员通气及通气时间，15:2 按压模式及30:2 按压模式下：按压次数倒数5次开始提示5次；连续按压通气模式（CCV模式）：每按压10次通一次气，通气时间到达前提示3次。
41. 在 15:2 及 30:2 模式下，通气停顿时间不大于 3 秒。
42. 电池负载（最大压力85公斤）情况下运行时间≧70分钟，电池负载为60公斤时运行≧115分钟。
43. 充电时间≤90分钟。
44. 电池空载运行时间≥150分钟。
45. 具有电池电量显示与低电量报警功能，电池低电量报警后，设备至少还能工作35分钟。
46. 数据储存：≧16GB,可储存至少10000个事件数据，通过 U盘进行数据加密导出。
47. 设备支持连接WIFI，实时传输监测数据和报警数据。
48. 设备支持连接无线基站，通过5G/4G通信方式实时传输监测数据和报警数据。
49. 能显示胸外按压分数（CCF）实时数据及趋势图。
50. 设备能显示3种压力（峰值压力、谷值压力、峰峰值压力）趋势曲线图、按压压力-按压深度曲线图。
51. 设备能自动生成输出心肺复苏功能及实时效果监测分析报告，抢救结束后即可统计CCF、按压最大输出压力（峰值压力）趋势曲线图、胸腔回弹压力（谷值压力）趋势曲线图、峰峰值压力趋势曲线图、压力-深度曲线图、按压总时间、心肺复苏总时间、按压总次数、最长按压中断时间、按压中断总时间、中断总次数（>10秒）、按压频率、按压深度等相关抢救数据。
52. 工作温度：连续运行状态下：最低工作温度≤-15℃，最高工作温度≥40℃；短暂运行状态下（不少于 20min）：最低工作温度≤-20℃，最高工作温度≥50℃。
53. 存储温度：-30℃～+70℃。
54. 电池工作温度：-20℃～60℃。
55. 最高持续工作相对湿度：≥98%，无冷凝，满足潮湿天气环境下的急救需求。
56. 主机及电源适配器防尘防水等级≧IP43、电池防尘防水等级≧IP44。
57. 具有单独电池离线查看电量功能，保证设备正常安全有效工作。
58. 设备具备查看电池使用寿命功能。
59. 通过空港运输安全认证，符合IEC62133-2：2017及UN38.3认证标准，可适用于航空、船舶安全海运。
60. 具备按压深度极限监测传感器和限位结构设计，实现双重保险，保证患者安全。
61. 防电击类型程度：Ⅱ类CF型，应用部分可与患者心脏直接接触的使用；具有双重绝缘或加强绝缘设计，无需专用接地线，满足紧急医疗服务环境中或移动的救护车内无地线环境使用；同时具备内部电源的供电设备。
62. 应用部分具有除颤放电效应防护，除颤时无需移开设备以减少按压中断时间，提高抢救成功率。
63. 紧急医疗服务环境适应性：符合医用电气设备 IEC60601-1-12 所定义的 EMS 环境（紧急医疗服务环境）下使用要求。（需提供检验检测机构资质认定标志（CMA）或中国合格评定国家认可委员会（CNAS）检测资质的第三方检测机构出具的检测报告佐证）。
64. 整机重量（含1个动力电池）≦6.5kg。
65. 主机可快速上下升降，可根据患者体形差异和操作环境的不同，快速将按压头与患者胸部定位，主机重心可调节，按压稳定。
66. 设备折叠体积≦517×202×387 mm（长×宽×高）。
近红外组织血氧参数无损检测仪技术参数
1. 具备监测局部组织血氧饱和度（TOI），可反映局部组织的氧供应与消耗动态平衡；
2. 具备监测局部组织血氧饱和度相对变化量百分比（ΔTOI）；
3. 具备监测局部组织血红蛋白浓度指数相对变化量百分比（ΔTHI）；
4. 具备AUC功能、TUT功能、AUT功能；
5. TOI测量范围及精度：30%～80%，误差≤±4%；
6. THI测量范围及精度：0～3.0，误差≤±0.3；
7. 主机显示具备多个通道，可同时监测多个部位的TOI和THI；
8. 仪器具有对TOI报警门限、各通道参数坐标轴、阈值（V-T）等参数值的设置功能；
9. 测量过程中可设置Mark点，且可对Mark点进行定义，事件按照应用场景分为不少于5个类别，每个类别有不少于50种可选项；
10. *仪器屏幕具有窗口冻结功能，满足客户停留屏幕显示内容且测量不中断的需求；
11. 具有历史回顾功能，且可选择性导出所需的测量数据；
12. 仪器具有短暂静音功能；
13. 数据更新周期可选择：1秒或者2秒；
14. 备用电源：内置可充电锂离子电池；

15. 监测探头部位可设置监测部位为脑部、脸部、手臂、肩部、腹部、腿、脚底等部位；
16. 仪器具有单通道停止功能；
17. 仪器具有中途增加或减少测量通道功能；
18. 具备截图功能；
19. 具备录视频功能；
20. 用户可在测量状态或非测量状态下回顾本次测量过程中任意时间点的数据和趋势曲线，具有“波形静态回顾”、“波形动态回顾”以及“数据表格回顾”三种回顾数据的模式；
21. 仪器波形区（H/R）切换显示功能，满足同屏历史波形与实时波形自由切换；
22. 探头适用于：成人、儿童、新生儿、早产儿；
23. 操作方式：电容触摸屏+快捷键；
24. 仪器语言具有中文或者英文输入或显示功能；
25. 仪器同时包含数据接口USB*2；RS232串口*1；RJ-45网口*2；HDMI*1；VGA*1；
26. 功耗：最大功率90VA；
27. 仪器菜单区明确包括了截取屏幕，录制屏幕、Mark（事件标记）、VOT、（H/R）波形切换、冻结、帮助等菜单键。
