设备技术需求

一、医用控温仪

- 1.设备用途：用于医疗机构高热患者物理降温和低温患者物理升温以及需要保持体温的患者；

2.控温方式：双核半导体控温系统，制冷/制热双重功能；

3.输出结构：双路输出，双系统独立控制，可实现同时一路降温一路升温、两路同时降温、两路同时升温；

4.制冷设置范围：4℃～36℃，制热设置范围：30℃～40℃，步进值0.5℃；

5.体温传感器（腋温/肛温）监测范围：25℃～43℃;

6.两种工作模式：自动模式、手动模式；

7.快接装置：带自锁，插拔快速，防止液体外流喷溅；

8.开机自检功能：安全可靠，可长时间连续使用；

9.循环液体温度超过42℃时，水箱内液体不足时，体温传感器监测功能异常(检测温度不在28℃-42℃范围内)时，具有提示；

- 多频振动排痰机

1. 传动软轴:长度：不小于1800mm，不锈钢可插拔软轴，便于清洁、消毒与更换；

2.即放即停：具有记忆时间和记忆频率功能，可随时（暂停/继续） 工作，不需要关闭电源及操作；

3.振幅：叩击头振幅不大于7mm;

4.噪音：设备正常工作状态下，噪声≤65dB(A) ，整机防电磁屏蔽装置，对相邻的设备无干扰；

5.动力系统输出机构：操作过程中手柄相对传动软轴可以

6.频率范围：10Hz～60Hz（600转/分～3600转/分）可调，步进值1Hz可调；

三、电动监护床

1.床体尺寸:全长:2100~2250mm。

2.全宽:1000~1100 mm。

3.床板尺寸:床板宽(或床垫宽)>910mm，保证病人舒适性;

4.安全承重:>220KG

5.电动升降功能:背部≥70度、膝部乡30度、倾斜>12度、背腿连动功能。

6.电机马达:医疗专用马达≥4组，静音、恒速、抗电磁、抗干扰等特点。

7.五组控制器，具有锁定装置

8.蓄电池，为突然断电时，提供紧急操作病床动力。

9.床板:厚度3mm，ABS材质或其他非钢板材质，无生锈之风险。

10.床板透气孔不少于73个，且孔直径不小于30mm。

11.脚轮:直径>125mm，耐腐蚀、耐磨、静音、配置中控刹车系统，推送更平稳。

12.须含以下标准配件:不锈钢输液架1支，标准医用床垫1片。