急诊科二区除颤监护仪技术参数

- *《2010国际指南》认可的双向方波除颤技术

- *能有效终止室颤的首次除颤能量值：120、150或200焦耳，低者为优。

- 最高能量：200焦耳或360焦耳，低者为优。

- 手动与自动体外除颤模式随时切换

- 具备中文语音提示和中文字符显示，仪器操作中文面板

- 体外除颤电极：成人/儿童嵌入式一体化除颤把手，具有能量调节、充电、放电及打印控制按钮。

- 充电至最高能量时间： ≦10秒

- *放电时间：≦12毫秒

- 自动除颤功能符合《2010指南》标准，采用胸外按压-1次自动除颤-胸外按压循环模式，能量标准：120-150-200焦耳。

主机具有心肺复苏提示和实时反馈功能：

- 具有胸外按压效果直观图，能直观显示按压效果。

- 按压深度测量范围，范围：2-7厘米，识别标准≥5厘米。

- 按压频率测量范围，范围：50-150次/分钟，识别标准≥100次/分钟

- 胸外按压效果不足时，能实时显示按压深度不足还是按压频率太慢。

- 按压深度不足时，能中文语音指导复苏人员“再用力按压”。

- 具有100次/分钟的胸外按压标准频率指示音。

血压监护、血氧监护、心电监护：

- 心电导联选择： 3导联心电监护, 自动分析功能

- 心电幅度：0.5、1、1.5、2、3厘米/毫伏可选

- 心率：0-300次/分

- 有心率报警功能

显示器、事件标记及打印功能：

- #显示器：≥5.6英寸EL显示器

- 事件储存数量:≥120个、或50段心电图

- 打印机：热敏式打印机，

- 记录纸：宽度≥80mm，可满足4X3标准12导联心电图分析报告要求。

- 打印参数: 除颤打印参数：时间、日期、心率、选择能量、实际除颤能量、透心肌除颤电流、人体阻抗、心电幅度、导联，提供打印样本说明。

起搏功能：

- # 起搏方式：按需型和非按需型

- 起搏脉冲波形：矩形波恒流

- #起搏脉冲宽度：大于20毫秒，宽度大为优，可提高夺获、降低阈值电流

- *脉冲输出方式：具有4:1输出功能，能在不丧失夺获时观察到患者自主心率

ICU体外除颤监护仪技术参数

- 功能简介及相关认证：

- ★低能量双相方波除颤技术（120J-150J-200J）

- 手动除颤功能

- AED功能

- 同步电复律功能

- ★心肺复苏实时反馈功能

- 专利的体外临时无创起搏

- 3导/5导心电监护功能

- USB数据导出

- ★免费事件后回顾系统Code Review

- CE认证

- CFDA认证（国械注准20213080344）

- 除颤功能：

- 2015国际指南认可的双向波除颤技术

- 能有效终止室颤的首次除颤能量值：120焦耳，需提供制造商证明文件原件

- 最高能量：≤200焦耳，需提供制造商证明文件原件

- 能量选择：1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 85, 100, 120, 150, 200J

- 患者阻抗范围：15-300 欧姆

- 充电到最大能量时间: ≤7秒（说明书），4.8秒(75-100欧姆患者，ZOLL官方信函证明)

- 临床证据证明对于高阻病人电击成功率 >95%

- 手动与自动体外除颤模式可切换

- 同步及非同步模式可切换

- 体外除颤把手功能键：能量调节、充电、放电及打印控制按钮

- 除颤能量可显示在监护仪界面并记录于带状打印纸、事件回顾软件

- 多功能缆线即可用于连接多功能电极也可连接外部手柄

- 内置自动除颤测试，可测试输出能量、多功能电缆线和手柄并记录在打印纸和内存

- 使用者可在设备前面板或除颤手柄选择能量大小

- 设备前面板和手柄前端都具备充电按钮

- 心肺复苏提示和实时反馈功能：

- ★具有胸外按压效果直观图

- 设备可提供实时的语音及可视CPR速率、深度反馈

  - 能测量按压深度，范围：1.9-7.6厘米

  - 能测量按压频率，范围：50-150次/分钟

  - 按压深度不足时，能中文语音指导用力按压

- 设备使用的是最新的AHA指南标准并可随时进行软件升级

- 设备可提供是否将CPR数据记录在内存中的选项

- 具备CPR数据分析软件，可提供完整的按压分析报告

- CPR反馈功能可在移动的环境下使用，如行驶中的救护车

- CPR反馈功能可用于电极片贴于在前胸-后背位置

- 当电极片或手柄缆线连接到设备时，CPR反馈功能自动启动

- 起搏：

- 脉冲类型：矩形、恒流

- 脉冲宽度：40ms

- 起搏频率：30-180 ppm

- 在转换到除颤或监护模式时起搏参数仍可保留

- 在起搏模式下心率报警仍可用

- 设备可通过多功能电极或起搏电极起搏

- 模式：按需和固定

- 输出电流：0-140mA, 5%或5mA（以最大者为准）

- 监护功能

- 心电导联选择： 3导联、5导联，可连接多功能电极片、手柄

- 心率监护范围：0，20-300次/分

- ECG导联：Paddles (Pads), I, II, III, aVR, aVL, aVF, V

- 频率响应：

电极片/ 除颤手柄：0.67 - 20 Hz 或0.67 - 40 Hz（用户可选）

3/5 导联持续监护（用户可选）：0.67 - 20 Hz 或0.67 - 40 Hz（用户可选）0.525 -40 Hz 诊断模式

- 设备可选择患者类型并在屏幕显示

- 患者类型：成人、儿童

- 设备具有探测植入起搏器脉冲的专用电路

- 设备在心电图轨迹上可显示标准起搏脉冲记号

- ECG 大小: 0.125, 0.25, 0.5, 1.0, 1.5，2.0, 3.0 cm/mV 以及自动设换范围

- 当触发心率报警时监护仪显示报警信息、发出可视报警声，并可自动打印

- 监护参数报警范围可调

- 显示

- 不小于7寸彩色显示屏

- 像素不低于800*480

- 可同屏显示4条波形

- 扫描速度: 12.5毫米/秒，25毫米/秒, 50毫米/秒

- 显示的信息：心率, 导联/电极片, 报警开/关, 选择的能量, 发送的能量, 用户提示和警告, 起搏功能相关, 事件标记, CPR指示器

- 打印功能：

- 类型：热敏打印

- 打印纸张宽度：80mm

- 打印速度：25毫米/秒，50毫米/秒，6秒延迟打印

- 注释：时间、日期、ECG导联、ECG增益、ECG频率响应、心率、除颤、起搏参数、治疗事件总结

- 可设置手动打印或自动打印（在报警或除颤放电时触发自动打印）

- 电池和充电系统

- 电池类型：不小于10.8V可充电锂电池, 5.8 Ah ，63Wh

- 至少4小时ECG监护，20次200J除颤

- 100次200J放电

- 至少 3.5 小时起搏（180 ppm 140mA）同时 ECG监护

- 低电量情况下，可10次200J放电

- 4小时充电到90%

- 充电时间5小时，并提供一体式充电器

- 监护仪界面能显示低电池电量警告

- 一体化电池充电器可供密封铅酸电池和锂电池充电

- 设备具备电池管理软件可供电池维护使用，并能显示电池状态

- 当插上交流电时，交流电充电器可为锂电池充电，设备在有无安装电池状态下都可使用，在使用设备同时也可为电池充电

- 当使用车载逆变电源时交流电或充电器应能正常工作.

- 电池支持系统可同时为4块电池充电

- 电池支持系统可同时校准4块电池

- 电池支持系统具有自动校准充电功能

- 趋势和事件记录

- 所有数据均被储存并可在趋势界面浏览

- 趋势浏览间隔时间：30秒、1、2、 5、 10、 30分钟

- 持续记录/存储重要急救事件信息，最多2 GB数据

- >100个急救病例

- 案例数据大小，最大500MB

- 事件摘要报告，记录在救治期间的所有快照事件

- 事件日志，摘要报告中记录的所有事件的简短列表

- 按时间顺序存储和打印摘要信息，可以存储超过1000个除颤或记录触发事件。

- 快照：事件发生前的6秒生理参数波形和患者数据，事件后12秒的数据

- 完整的事件记录，记录事件信息、CPR数据和生理参数波形

- 通过 USB 或 Wi-Fi 传输数据

- ★用免费的Code Review数据回顾系统来审核数据

- 环境及测试标准

- 操作温度：0-50˚C

- 操作湿度：5-95%

- 储存温度：-30-70˚C

- 存储湿度：15-95%

- 震动测试：EN ISO 80601-2-61 (per IEC 60068-2-64)

- 救护车防震测标准：EN 1789 ，0.75米坠落试验

- 防冲击测试：IEC 60068-2-27, 100g, 6 ms half sine

- 碰撞测试：IEC 60068-2-29

- 外壳防护测试：EN/IEC 60529

- 安全等级测试：I级和内部电源 EN/IEC 60601-1

- 设备可用于海拔高度在-381 m to 4000 m（620 mbar to 1060 mbar )

- ★防护等级：IP44

血液科无创呼吸机

- 适用范围：≥5kg的儿童/成人

- 通气模式：CPAP、S、S/T、T、PC、AC、CV、SIMV、PC-SIMV等

- 参考压力范围：

IPAP：4-50 cmH2O

EPAP：0-25 cmH2O

CPAP: 4-20 cmH2O

- 潮气量：50-2000ml

- 呼吸频率：1-60 BPM

- 吸气时间: 0.3-5秒

- 供氧方式：机后高压氧连接，21-100%氧浓度调节

- 最大流速：≥200L/min

- 具备延迟上升功能

- 触发/切换方式：全自动吸气触发，呼气切换灵敏度调节，流量触发等

- 屏幕：≥6英寸彩色液晶屏

- 电池：≥3小时内置电池

- 加温湿化：分体式加温湿化器

- 监测参数：压力-时间、流速-时间波形实时监测、吸气相高压、 呼气末低压 、 持续气道正压、最大吸气压、气道峰压、平均气道压、呼吸频率 、吸呼比、呼出潮气量、呼出分钟通气量、吸气峰流速 、漏气量 、FiO2

- 报警参数：回路断开报警、断电报警、高低压力报警、低分钟通气量报警、高低呼吸频率报警、高低潮气量报警

- 数据存储：SD卡

血液科超低温冰箱（-80℃）

- 温度范围-10°C～-86°C可调节，适用范围在-40°C～-86°C 范围，控温精度0.1℃。

- 微电脑控制， 10寸高性能LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，可连接wifi实现网络功能；

- 温度异常时，液晶屏主页面温度显示红色提醒；

- 具有独立的运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色；

- 具有多种故障报警，高、低温报警、传感器报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警, 后备系统故障报警；具有四种以上报警方式，声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、APP推送报警、短信报警；

- 多重保护功能，开机延时保护、压机高温保护、压力过高保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护；

- ※采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保；

- 采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高；

- 根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；制冷剂用量符合国家安全标准,单制冷系统可燃制冷剂灌注量不能高于150g；

- ※标配两块12V锂电池，电池容量不得小于4Ah；

- ※符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书； 提供中国质量中心节能证书和环保证书（原件备查，并提供CQC网站截图及网址备查），取得美国能源之星认证，并提供相应的证书；

- 进口变频压缩机和变频器，2个压缩机，功率≤1100W;

- ※25℃环温时，耗电量应≤9.0Kw.h/24h；需提供国家级别第三方机构报告；

- 箱内温度均匀性要求，25℃环境，设定-80℃测试，每层5个测试点（四角及中心），整机多于20点测试，最高温度与最低温度的差小于6度；提供国家级别第三方机构报告；

- 一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁（不少于四把钥匙）及双挂锁，选配电磁锁（打卡或指纹）；

- ※4 个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封，整机共计5层密封，保温效果好；

- ※使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡，VIP厚度≥25mm；

- 内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快；

- ※进口EBM风机，可根据冷凝器传感器温度自动控制风机启停，智能变速运行。

- ※低噪音，稳定运行噪音要低于44分贝，提供相应的第三方检测报告。

- 具有自动可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门。

- ※具三个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。

- 具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。

- 电脑版配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，实现数据的可追溯性；

- 配置RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯；

- 配置电子温度记录功能，单独从箱内采集温度，在显示屏上可以独立查询、下载温度数据；

- 产品配置2根PT100高精度传感器；

- 触摸屏具有留言/记事本功能，方便多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘，可实现无纸办公；

- 具有数据上传/下载功能，可以通过USB接口和网络上传和下载箱内设置、温度、报警记录以及事件记录等；

- ※具有参数自动配置功能，可通过USB接口或网络上传和下载配置文件，将一台冰箱的设置参数和数据等信息复制到其它冰箱；

- 具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档；

- 具有医疗器械注册证，证书上产品型号要求与投标型号完全符合；

- ※标配文件夹和存笔槽，方便存放记录文件以及马克笔；

- ※标配物联，能够在手机app上实时的查看箱内温度、设定温度、高低温报警温度、各种报警记录、以及开关门等事件记录；

- ※标配单机版样本库管理软件，方便用户实现冰箱空间的简单管理。

血液科床旁监护仪

1：整机要求：

1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。

1.2、配置提手，方便移动。

★1.3、≥12.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥10通道波形显示。

1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。

1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。

★1.6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

1.7、可支持遥控器无线远程操作监护仪,提供证明材料。

1.8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

1.9、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型, 提供机器接口防护等级丝印照片证明材料。

1.10、监护仪设计使用年限≥8年，提供机器标贴证明材料。

1.11、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类，提供厂家手册证明材料。

1.12、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa，提供厂家手册证明材料。

1.13、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C，提供厂家手册证明材料。

1.14、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%，提供厂家手册证明材料。

2：监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测

★2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，提供注册证证明材料。

2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供证明材料。

2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s，提供界面截图证明材料。

2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看，提供界面截图证明材料。

2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果,提供证明材料。

2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用，并提供产品界面截图证明材料。

2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg，提供检测报告证明材料。

2.14、提供辅助静脉穿刺功能。

2.15、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名，提供界面截图。

3：系统功能：

★3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2、支持肾功能计算功能，提供界面截图。

3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

3.6、≥1000组NIBP测量结果

3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式，提供界面截图证明材料。

★3.12、可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能，提供界面截图证明材料。

3.13、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化，提供界面截图证明材料。

★3.14、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择，供界面截图证明材料。

3.15、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

★3.16、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。3.17、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

介入中心临时起搏器

| 单腔起搏模式 | AAI，AOO，VVI和VOO |
| --- | --- |
| 双腔起搏模式 | DDD，DDI，DOO |
| 无起搏疗法 | OOO |
| 其他起搏模式 | 快速心房起搏（RAP）和紧急起搏 |
| 起搏频率 | 30-200ppm |
| 高频起搏 | 80-800ppm |
| 输出波形 | 恒定电流-方波 |
| 输出幅度 | 心房：0.1-20mA; 心室：0.1-25mA |
| 脉宽 | 心房：1.0ms; 心室：1.5ms |
| AV延迟 | 20-300ms |
| 灵敏度 | 心房：0.4-10mV, ASYNC; 心室：0.8-20mV, ASYNC |
| 不应期 | 心房：150-500ms |
| 电池 | 2-AA电池（1.5V） |
| 电池寿命 | 在频率为70次/分钟并且所有其它参数为正常值时，≥7天 |
| 屏幕显示 | 上下两个屏幕显示 |
| 显示参数 | 心率、心房输出、心室输出、模式、电池状态 |
| 指示灯 | 心房和心室起搏感知指示灯 |
| 自检功能 | 开机自检 |
| 暂停键 | 暂停起搏和感知，以查看病人的内在节律 |
| DOO/紧急键 | 按最大的心房和心室输出启动紧急双腔（DOO）起搏 |
| 安全性 | 电除颤保护、静电保护 |
| 认证 | FDA认证 |
| 其他要求 | 起搏感知状态栏、锁屏、起搏暂停模式、电池取出后持续工作30s、心房追踪自动调整PVARP和AV间期、上限频率、LED背景灯、自动PVARP、时间违规/警告、自动调整、安全模式 |

介入中心双面分体式防护服

- 铅当量：≥0.5mmPb 。

- 内部材料采用进口超薄、超柔、超轻、轻铅防护材料，金属微粒分布均匀，保证防护层不游离、不断层、可靠耐用、不脆化硬化、抗老化强，具有高弹性柔软度，抗拉伸性能强。

- 表面材料采用对人体无毒无害防水面料，结实耐用，环保染色，无异味，防水≥2000，防泼水4级，抗皱、抗静电、拒油、拒污。

- 工艺要求：裁剪设计遵循人体工程学，使重量分布合理，穿着更舒适，上衣两侧整体裁剪无针孔，分体腰部松紧设计，保护腰部，采用优质尼龙粘扣不扎皮肤。可量身订制，按要求绣字。

- 每套铅衣含防辐射围领一个，铅当量≥0. 5mmPb.内部材料采用进口超薄、超柔、超轻、轻铅防护材料，金属微粒分布均匀，保证防护层不游离、不断层、可靠耐用、不脆化硬化、抗老化强，具有高弹性柔软度，抗拉伸性能强，尼龙粘扣连接。