1. **胃镜洗消机**

1.可兼容市场主流品牌及种类内镜（如超声内镜、十二指肠镜）；

2.洗消效果可稳定达到院感要求；

3.对水压无特殊要求；

4.消毒时长可满足临床需求,单次时间低于18分钟；

5.保修≥5年。

1. **医用射线防护服、铅围脖、铅帽子**

1.医用射线防辐射服核心材料采用延压法，由多层超轻、超薄无铅金属（钨铋成分）改性树脂防护材料制成；非传统铅橡胶模压法生产工艺的产品；

3.医用射线防护服提供前身和后身的全面防护，120KV管电压下, 正面(四层)铅当量≥0. 5mmpb，后面（两层）铅当量≥0.25mmpb；

4.防辐射围领提供甲状腺全面防护，120KV管电压下,铅当量≥0.5mmpb。

5.防辐射帽提供头部全面防护，120KV管电压下,铅当量≥0. 25mmpb。

6.超柔软技术：邵氏硬度≤65HA。柔软、可折叠，不开缝不漏射线。允许医护人员穿戴医用射线防辐射服，采用坐姿进行手术。

7.核心防护材料采用检测标准QB/T1130-1991检测撕裂强度≥23KN/m（提供检测报告复印件）。

8.核心防护材料采用检测标准GB/T1040.3-2006检测拉伸强度≥6.52MPa（提供检测报告复印件）。

9.规格型号：S/M/L/XL可选；分为分体式、连体式半袖款，分体式、连体式无袖款；紫色、藏蓝色、蓝色、墨绿色、粉色、迷彩色等多种颜色供选择，也可以根据客户指定特殊颜色生产。可根据医院要求缝绣个人名字、科室名字，根据个人身高体重定制。

10.生产厂家出具售后承诺，提供原厂质保3年，每年一次保养。质保期内，医用射线防护服如有非人为破损或严重污渍，提供一次同型号的免费更换。

1. **红外光疗仪**

1.最大输出功率：≥25w；输入功率≤150VA；

2.有效光谱波长范围：0.4-3um；

3.安全类型：I型；

4.电源电压：AC220V；电源频率：50Hz；

5.可设置定时；

6.质保期：≥3年。