技术参数

- 负压泵重量≦1.5千克。

- 显示屏：彩色触摸屏，锁定触摸屏和开始/暂停治疗按钮，具备压力，操作，电池警报功能，可进行漏气评估，可调抽取速率。

- 可充电锂电池，电池工作时间≥10小时。

- 设备功能包括但不限于至少连续、间歇两种模式。可进行漏气评估，可调抽取速率。

- 压力范围：- 25到-200mmHg，自由流量：≥9L/分钟。

- 积液罐：300-800ml，带有固化剂。

- 医疗器械电气安全:通过符合医疗电气设备和家庭医疗保健环境的IEC60601-1第2，3和3.1版文件包以及IEC60601-1-2第3和4版认证。

- 安全防护：I类，BF型。