## Sheet1
2026年东城院区第三批医用耗材遴选产品公示目录
序号 | 科室 | 耗材名称 | 用途及技术要求
1 | 普外科一区 | 生物多糖冲洗胶液 | 适用于各种手术创面和创伤后组织创面、粘膜及皮肤的冲洗，能对组织创面、粘膜、皮肤起到润滑、隔离及生物屏障作用，具有冲洗清创、防渗出、防粘连、抗感染、促愈合等多重功效。
2 | 普外科一区 | 双层人工真皮修复材料 | 适用于深度烧伤、外伤性全层皮肤缺损、整形外科手术中的非感染创面的真皮层缺损修复与重建。通过多次或多层移植可增加皮下组织厚度，改善耐磨性和承重能力。
3 | 普外科一区 | 一次性使用耐药三通旋塞 | 供临床输液治疗时一次性使用，可用于改变输液方向、延长输液管路、压力监测。压力承受范围不超过200kPa。一次性使用耐药三通旋塞产品对中长链脂肪乳注射液(C8～24)、丙泊酚乳状注射液、尼莫地平注射液、环磷酰胺注射液等药物，以及pH4.0缓冲液、pH11.0缓冲液在96小时内具有抗应力开裂的作用。
4 | 周围血管科一区 | 含硫酸银亲水性纤维敷料 | 适用范围：适用于局部有感染风险或有感染症状的慢性渗出性伤口（下肢溃疡、压力性溃疡）和急性渗出性伤口（非全层皮肤烧伤、创伤、术后伤口）。适用时间不超过30天，用于体表。 技术要求： 1、组成：由具有液体吸收性、有粘性的聚酯纤维的无纺布垫、脂质水胶复合物构成。 2、功能： 2.1 可去除伤口中的腐肉、微生物、生物膜； 2.2 广谱抗菌，有效控制伤口局部感染； 2.3 脂质水胶体技术，可使得水胶体颗粒与凡士林在聚酯网上的凝聚力。
5 | 周围血管科一区 | 可吸收骨蜡 | 1.无菌，可吸收固体聚合物，成分是乙二醇﹣(e﹣己内酯﹣三亚甲基碳酸酯》嵌段共聚物和聚乙二醇； 2.作用：通过填塞机械性控制骨损伤表面的出血。
6 | 周围血管科一区 | 外周乳突球囊扩张导管 | 一、18系统：适用于外周血管系统的经皮腔内血管成形术(PTA),并适用于治疗自体或人工动静脉透析瘘管的狭窄。 1、外周乳突球囊导管结构由尖端、球囊、显影环、管体、导管座，涂覆亲水涂层，球囊由尼龙12以及Pebax材质制成； 2、球囊表面不少于四个乳突条，乳突点数量根据球囊长度的不同而不同 (球囊在20mm~80mm的长度规格中每条乳突条有4个乳突点；球囊在100mm~220mm的长度规格中每条乳突条有6个乳突点)； 3、球囊直径包括2.0-9.0mm，长度包括20-220mm，推送杆900-1800mm； 4、球囊最大爆破压≥24atm； 二、35系统：适用于外周血管系统的经皮腔内血管成形术(PTA),并适用于治疗自体或人工动静脉透析瘘管的狭窄。1、外周乳突球囊导管结构由尖端、球囊、显影环、管体、导管座，涂覆亲水涂层，球囊由尼龙12以及Pebax材质制成； 2、球囊表面分布不少于四个乳突条，乳突点数量根据球囊长度的不同而不同 (球囊在20mm~80mm的长度规格中每条乳突条有4个乳突点；球囊在100mm~220mm的长度规格中每条乳突条有6个乳突点)； 3、球囊直径包括3.0-12.0mm，长度包括20-220mm，推送杆750-1300mm； 4、球囊最大爆破压≥24atm；
7 | 周围血管科一区 | 微穿刺血管鞘 | 适用范围：该产品适用于将导丝、导管等插入血管。 技术要求： 1.微穿刺内鞘与外鞘楔形过渡在使用时可获得微穿刺内鞘与微穿刺外鞘 “一体化”的操作感觉，无卡顿感，方便术者操作； 2.微穿刺内鞘与微穿刺外鞘采用鲁尔接头连接，防止微穿刺内鞘脱落；微穿刺内鞘及微穿刺外鞘内含有不透射线的材质，易于实时检测到其插入位置及状态 3.40公分的铂镍合金导丝，头端柔软无创伤，两段式设计，通体镍钛合金，头端铂镍合金，显影性优秀。 4.提供4F、5F选择，根据病变位置不同、血管粗细不同可选择不同直径的鞘管，满足临床的不同需求。
8 | 周围血管科一区 | 血管缝闭合装置 | 适用范围：适用于接受诊断或介入导管插入术的患者，在术后经皮递送缝线以缝合股总动脉和股总静脉穿刺部位。 技术要求： 1、对于股总动脉穿刺部位，使用5F至21F鞘管。鞘管尺寸大于8F时，至少需要2件缝合器械，并同时采用预先埋置缝合技术。 2、对于股总静脉穿刺部位，使用5F至24F鞘管。鞘管尺寸大于8F时，至少需要1件缝合器械，并同时采用预先埋置缝合技术。
9 | 周围血管科一区 | 血管封合器 | 适用于股总动脉和股总静脉穿刺患者，可匹配5F-8F鞘管的穿刺部位进行封堵止血。 材质可吸收，缩短止血和制动时间，提高手术效率。
10 | 针灸科一区 | 特殊材料贴敷 | 适用范围：为患者进行贴敷治疗，无须配备专用设备。 技术要求： 1、贴敷材料由纳米远红外材料组成，保证其与人体辐射吸收相应波长的高远红外辐射率一致，改善人体气血循环。 2、远红外波长范围：8μm～15μm，发射率应≥80%。 3、可用于软组织损伤、支气管哮喘、乳腺增生、腹泻、便秘等的辅助治疗。
11 | 口腔科（东城） | 过氧化氢清洁消毒液 | 适用范围：可以安全地用于医疗机构内常见的表面清洁消毒，如不锈钢、铬、乙烯基、尼龙织物、层压表面、玻璃、橡胶等。 技术要求： 1、产品无毒，无刺激性，不需要个人防护设备、存放安全。 2、符合环保要求。 3、兼容性强：可以安全地用于医疗机构内常见的表面，如不锈钢、铬、乙烯基、尼龙织物、层压表面、玻璃、橡胶等。 4、广谱消毒，可杀灭包括新冠病毒、 诺如病毒多种致病菌。清洁力强，要求清洁消毒1步完成。
12 | 骨伤科四区 | 踝关节假体 | 踝关节适应诊：产品适用于人体踝关节缺损的置换，包括严重创伤、肿瘤、感染、先天性畸形造成关节结构严重毁损和严重畸形等。 技术要求： 1.胫骨托：激光3D打印钛合金生物性假体，冠状位梯形压配。 2.胫骨托 激光3D打印钛合金生物性假体，冠状位梯形压配；三枚立柱斜钉，直径4.5mm，斜钉外表面及胫骨的上表面，均有类骨小梁的多孔，及抗旋同时提供初始固定性以及远期的生物骨整合固定效果。 3.胫骨衬垫：含维生素E的高交联超高分子量聚乙烯材质 4.胫骨衬垫：衬垫可提供6mm、7mm、8mm、10mm等不同规格选择；衬垫有取出抓持孔。 5 距骨部件 假体主体材料为铸造钴铬钼材料，关节面位马鞍型，外表面高抛光；骨结合面平切式，非关节面下底面纯钛浆涂层提供远期生物固定效果。 6 距骨部件：三枚立柱斜钉，三个枚立柱斜钉直径4.5mm，长度8mm，两侧前挂钉与距骨柄间距10.5mm； 7.其他：可提供个性化手术导板，精准匹配解剖结构 8.其他：可提供部分距骨或全距骨个性化3D打印假体。
13 | 骨伤科四区 | 肩关节假体 | 肩关节假体适应诊：产品适用肩袖病变，严重的肩袖损伤伴有假体瘫痪，严重的炎性关节炎并有严重肩袖损伤，肱骨近端骨折，肱骨近端骨折不愈合，骨折内固定或半肩置换后结节缺失翻修，肿瘤切除后的重建。 技术要求： 1.肱骨柄等离子钛浆喷涂PPS,反向莫氏锥头，肱骨柄颈干角135°，147°二种柄， 2.可提供标准柄，骨折柄，微型柄，加长柄，假体同时支持生物型（非骨水泥固定）和骨水泥固定二种植入方式。 3. 肱骨托采用钛合金或钴铬钼合金，直径44mm。聚乙烯内衬，提供标准，加高，边缘加高型内衬。 4.肩盂基座，直径25mm，涂层采用等离子钛浆喷涂加羟基磷灰石，圆形，可顺时针旋转，中心柱垂直盂面，抗剪切力。 5.组配式肩盂球，可连续调节偏心距。 6.螺钉旋转多样化，提供4.75,6.5mm螺钉，5mm递增，可打入不少于5枚螺钉。 7.正肩反肩术中灵活转换操作便捷。
14 | 骨伤科四区 | 骨科内固定系统 | 内固定适应诊：四肢骨折内固定，足踝畸形矫正，关节融合。拇外翻的畸形矫正。 技术要求： 1.足踝矫形钢板，解剖设计避免术中折弯，缩短手术时间，高强度钛合金材质，减少厚度，切迹更低。表面高精度抛光处理，周缘弧面，减少钢板对软组织的激惹。 2.拇外翻微创截骨矫形钢板，斜钉孔增强抗拔出力，增强抗旋稳定性。创新型髓内固定，力学稳定性强。尾部分叉方便插入髓腔基底部，增强稳定性。整体锥形结构方便插入趾骨髓腔。可提供不同版型，台阶高度，便于选择，长度31mm,39mm，台阶0/1/2/3/4mm。 3.微创拇外翻髓内板，创新的混合式，将髓内钉于板融合，强大的多平面矫正功能，配备瞄准器精准植入横锁钉，减少术中透视次数。提供三种规格（偏心距），2，4, 6mm，髓内钉直径4.5mm，配套2.7锁钉，2.5无头加压钉。
15 | 骨伤二科 | 远红外磁疗贴 | 适用范围：用于促进血液循环，缓解局部疼痛。 技术要求： 1、远红外发射率80%， 2、磁体表面磁感应强度20mT~100mI， 3、符合行业标准
16 | 妇科一区 | 可吸收性外科缝线（抗菌鱼骨） | 适用范围：适用于肌肉、筋膜等高张力切口；抗张强度优于传统切割倒刺线。 技术要求：缝线的材质为聚对二氧环已酮（PDO），缝线为单股，表面带鱼骨型倒刺，尾端连接有缝合针或固定装置，缝线涂层为紫色，黑色302不锈钢缝针，缝针带有持针横纹，产品在植入180天后可被完全吸收。
17 | 妇科一区 | 一次性使用等离子手术电极 | 适用范围：适用于妇科子宫肌瘤、子宫内膜息肉，宫腔粘连、宫腔纵隔、妊娠物残留等病症。 技术要求： 1.主要结构组成：由电极头、电极杆、手柄、电缆线、连接器组成。 2.一次性使用等离子手术电极长度280mm，前端工作极采用材质为铂铱合金，采用激光焊接技术，术中无碳化粘连，薄切效果好； 3.工作温度：40-70℃； 4.产品额定附件电压500V
18 | 妇科一区 | 可吸收性外科缝线(倒刺) | 适用范围：适用于使用可吸收缝线的软组织缝合。 技术要求：缝线的材质为聚对二氧环已酮（PDO），缝线为单股，表面带单向倒刺，尾端连接有三翼片，缝线涂层为紫色，每厘米14-24根倒刺，黑色302不锈钢缝针，缝针带有持针横纹，针型可分为：角针和圆针。每厘米14-24根倒刺。 产品在植入180天后可被完全吸收。
19 | ICU一区 | 持续正压通气面罩 | 适用范围：用于慢性呼吸功能不全、改善通气和睡眠治疗等无创通气支持。 技术要求： 1.由面罩主体、面罩软垫、弯头、快卸卡扣、头带、接头等组成。面罩柔软硅胶设计，与面部贴合紧密；充气硅胶额头垫，有效减少压痕；加宽头带，透气弹性面料，佩戴舒适。 2.各部件连接的承受拉力≥2kg，连接牢固。 3.面罩防窒息阀和旋转弯头可360∘旋转；可前后调节额头垫活动杆,使面罩与脸更贴合。无创呼吸机和有创呼吸机都可用。
20 | ICU一区 | 一次性使用加热呼吸管路 | 适用范围：用于呼吸机与面罩或者气管插管之间的气路连接，具有加热呼吸管路内气体功能，可防止冷凝水的产生。 技术要求： 1.加热丝管路受热均匀，减少冷凝水蓄积，能够降低细菌繁殖的风险，减少VAP的发生。能够精确控制气体的温度和湿度，达到更好的温湿化效果，保护呼吸道黏膜，提高患者舒适度。 2.加热进气管≥1.6m、回气管≥1.6m(含接头)、单管≥ 0.5m(含接头)。 3.产品组成包含湿化罐，可选配延长接头、呼吸过滤器。
21 | 骨伤科二区 | 不可吸收带线锚钉等 | 适用范围：膝关节和手部肌腱、韧带与骨组织的固定。内窥镜下半月板撕裂的修复固定。骨与软组织的连接固定。韧带的修复和重建。重建术中韧带与肌腱或骨的固定。缝合及结扎用。关节镜手术入路保护。肌腱或韧带移植物与骨之间的移植固定。与关节镜手术用的动力系统的手柄等有源设备联用。手术中内窥镜下操作，用于打磨、切削组织和骨质等；技术要点：各产品型号齐全，可完全覆盖患者手术的需求（U型钉、半月板缝合系统、带线锚钉、全缝线锚钉、韧带固定螺钉、带袢钛板、外科缝线、关节镜入路套管、界面螺钉、刨削刀头等运动医学相关耗材）。
22 | 检验科一区 | 质谱鉴定仪用校准品 | 用于仪器日常校准的使用
23 | 检验科一区 | 营养琼脂干粉 | 满足临床生物标本微生物检验需求
24 | 检验科一区 | HTM培养基（嗜血杆菌试验培养基） | 培养基平板直径90mm
25 | 检验科一区 | 厌氧产气袋 | 满足临床生物标本微生物检验需求，能够给厌氧菌提供无菌环境
26 | 检验科一区 | β-内酰胺酶 | 满足临床生物标本微生物检验需求，能够检测细菌产生的β-内酰胺酶
27 | 检验科一区 | 氧化酶 | 满足临床生物标本微生物检验需求
28 | 检验科一区 | 沙门菌诊断血清 | 尽可能多的分型，满足临床生物标本微生物检验需求，能够鉴定60种血清型
29 | 检验科一区 | 志贺菌诊断血清 | 尽可能多的分型，满足临床生物标本微生物检验需求，能够鉴定50种血清型
30 | 检验科一区 | 万古霉素E-test条 | 满足临床生物标本微生物检验需求，药物按浓度梯度包被，能够检测抗生素对细菌的MIC值
31 | 检验科一区 | 青霉素E- test条 | 满足临床生物标本微生物检验需求，药物按浓度梯度包被，能够检测抗生素对细菌的MIC值
32 | 检验科一区 | 利奈唑胺- test条 | 满足临床生物标本微生物检验需求，药物按浓度梯度包被，能够检测抗生素对细菌的MIC值
33 | 检验科一区 | 念珠菌显色琼脂培养基 | 培养基平板直径90mm
34 | 检验科一区 | 3号麦康凯琼脂培养基 | 培养基平板直径90mm
35 | 检验科一区 | MH琼脂培养基 | 培养基平板直径90mm
36 | 检验科一区 | 淋病奈瑟菌培养基 | 培养基平板直径90mm
37 | 检验科一区 | 嗜血杆菌巧克力琼脂选择培养基 | 培养基平板直径90mm
38 | 检验科一区 | SS琼脂培养基 | 培养基平板直径90mm
39 | 检验科一区 | 巧克力琼脂培养基 | 培养基平板直径90mm
40 | 检验科一区 | 营养琼脂培养基 | 培养基平板直径90mm
41 | 检验科一区 | 沙保弱(罗)琼脂培养基 | 培养基平板直径90mm
42 | 检验科一区 | 增菌培养基 | 培养基平板直径90mm