## Sheet1
2026年东城院区第四批医用耗材遴选产品公示目录
序号 | 科室 | 耗材名称 | 用途及技术要求
1 | 急诊科一区 | 一次性使用鼻胃管 | 适用范围： 适用于经鼻腔插入胃内，为不能经口进食的患者从胃部引入营养液、胃部冲洗、胃部减压等临床操作。 技术要求： 1、管体为聚氨酯（TPU）材质，对鼻腔及消化道黏膜无刺激。导管前端子弹头设计，减少阻力和摩擦，降低对胃壁刺激 2、 X 光下显影，可通过影像设备清晰确认管端位置。 3、配备引导钢丝，导丝可顺畅拔出。 4、产品可长期留置，体内留置时间可达 60 天。
2 | 检验科 | 革兰阴性细菌药敏卡片 | 适用范围：用于检验科微生物实验室进行微生物药物敏感性实验。 技术要求:可适配科室现有梅里埃VITEK COMPACT 2型仪器设备。
3 | 检验科 | 交叉配血质控品 | 适用范围：用于交叉配血试验室内质量控制。 技术要求：1.可同时监控ABO血型系统的IgM类抗体和Rh血型系统的IgG类抗体的不相容问题；2.不允许出现假阳性、假阴性；3.预期阳性反应的凝集强度≥2+，预期阴性反应无凝集；4.质控品DAT阴性。
4 | 口腔科一区、二区 | 酸蚀剂 | 适用范围：用于临床上牙齿充填修复粘接前以及正畸粘接附件前对牙齿表面的预处理。 技术要求： 1.磷酸浓度为35%~40%，浓度稳定。 2.产品形态为凝胶状牙科酸蚀剂，配有一次性弯输送针头。 3.材料流动性适中，性能稳定。
5 | 口腔科一区、二区 | 自粘结桩核树脂水门汀 | 适用范围：用于纤维桩核的制备以及牙体组织和修复体的粘接。 技术要求： 1.固化类型为双重固化（光固化＋化学固化），根管深部无光照条件下可完成充分化学固化。 2.包装为自动双筒注射器（自动混合型），配套独立包装静态混合输送头。 3.是有X线阻射性。 4.37℃工作时间≥90s，挠曲强度≥80MPa，线性聚合收缩率≤3.0%。
6 | 口腔科一区、二区 | 超硬石膏 | 适用范围：用于口腔治疗时种植牙、全瓷牙冠、精密附着体等临床模型的灌注。 技术要求： 1.具有低混水比，水粉比例为22~26ml/100g粉。 2.具有高强度、高硬度的特点，抗压强度≥30MPa，压缩强度一小时后≥30MPa，完全干燥后≥90MPa。 3.硬化后膨胀率低，硬化膨胀率＜0.5%。 4.硬化时间6~12分钟。 5.使用调和流动性佳，固化后表面致密。
7 | 口腔科一区、二区 | 口腔用骨填充材料 | 适用范围：用于口腔骨缺损修复治疗，如种植体周围骨缺损的骨增量、拔牙窝骨量保存、牙槽嵴恢复以及牙周骨缺损的恢复等。 技术要求： 1.粒度要求：小颗粒为0.25~1.0mm，大颗粒为1.0~2.0mm。 2.连通性孔隙丰富，满足成骨细胞、血管长入。 3.材料亲水性良好，可快速吸附血液，术中易于塑性、不易飘散。 4.生物相容性好，安全性高，无免疫原性反应。 5.规格齐全，灭菌包装，方便贮存。
8 | 口腔科一区、二区 | 机用镍钛根管锉 | 适用范围：用于牙齿根管治疗中的根管清理及预备。 技术要求： 1.工作刃部采用医用镍钛合金，可采用热处理改性工艺，适配常用根管手柄。 2.提供21mm、25mm标准长度，覆盖0.02/0.04/0.06/0.08多种锥度，包含疏通锉、成形锉、终锉完整序列。 3.材料具备良好超弹性与形变恢复能力；抗循环疲劳、抗扭矩性能满足临床复杂根管使用；耐根管冲洗药液腐蚀。 4.独立无菌包装，可耐受134℃高温高压重复灭菌。
9 | 口腔科一区、二区 | 光固化流动树脂 | 适用范围：用于牙齿的小缺损修复及深层垫底修复、窝沟封闭及粘接修复等治疗。 技术要求： 1.固化形式为可见光固化，适配380~510nm波长LED固化灯。 2.性状为低粘度均质流体膏体，挤压时流动性好，静置不易自行流淌。 3.注射器独立封装，配套一次性弯输送针头，提供A1、A2、A3、A3.5等常用色号。 4.固化深度≥1.0mm，挠曲强度≥80MPa；吸水值≤40μg/mm³，溶解值≤7.5μg/mm³。 5.具备X线阻射性。 6.环境光稳定性良好，诊室普通照明下不会快速预固化，拥有充足临床操作时间。
10 | 口腔科一区、二区 | 光固化复合树脂 | 适用范围：用于牙齿缺损的直接充填治疗，以及桩核、嵌体等间接修复治疗。 技术要求： 1.固化形式为可见光固化，适配380~510nm波长LED固化灯。 2.产品为均质膏体，无结块、分层。可塑形，适配常规LED光固化灯固化。 3.固化深度≥1mm；挠曲强度≥100MPa；吸水值≤40μg/mm³，溶解值≤7.5μg/mm³。 4.注射器独立包装，提供A1、A2、A3、A3.5等常用色号。 5.是有X线阻射性，便于影像学复查。 6.易于雕刻塑形，抛光性能良好；固化后尺寸稳定。
11 | 皮肤科一区 | 无菌涂抹式给药器 | 适用范围：与配套的电动仪配合使用，用于对患者体表的局部给药。 技术要求：无菌涂抹式给药器由方晶硅、外罩、弹簧、助推杆组成。经辐照灭菌、产品无菌供应。
12 | 皮肤科一区 | 注射用交联透明质酸钠凝胶-(1） | 适用范围：注射用交联透明质酸钠凝胶用于注射治疗真皮中层到深层部位，以纠正重度鼻唇沟皱纹。 技术要求： 1、产品性能：均质型透明质酸钠凝胶，推注顺滑阻力低，均质凝胶可精准微量注射，便于精细化轮廓塑形操作。 2、安全可逆：可被人体透明质酸酶生物完全降解，无永久异物残留。BDDE<2ppm,微量可完全代谢； 3、维持时间长：单次注射临床可维持≥10个月，降低重复注射从而减少患者疼痛次数以及注射并发症风险。
13 | 皮肤科一区 | 注射用交联透明质酸钠凝胶-(2） | 适用范围：注射用交联透明质酸钠凝胶用于注射治疗真皮中层到深层部位，以纠正中度鼻唇沟皱纹。 技术要求： 1、产品性能：均质型玻尿酸凝胶，平滑、有可塑性。 产品浅层填充抚平皱纹不移位，注射后可与自体软组织高度融合，触感柔软效果自然。 2、安全可逆：可被人体透明质酸酶生物完全降解，无永久异物残留，BDDE<2ppm,微量可完全代谢； 3、维持时间长：临床维持时间≥9个月。
14 | 皮肤科一区 | 一次性使用无菌注射针 | 适用范围： 用于医疗机构内开展美塑疗法（将美白、补水、抗衰等制剂导入表皮、真皮层）、表浅肌肉层肉毒素注射（改善动态纹、缩小毛孔）以及皮肤浅层麻醉药物的注射。适用于面部、眼部、颈部、头皮、私密等部位的精细化治疗。 技术要求： 1. 资质合规：须具备三类医疗器械注册证；生产企业质量管理体系应符合《医疗器械生产质量管理规范》要求；供应商须具备医疗器械经营许可证。 2. 规格参数：针型为4针，规格34G 1.2mm。 3. 结构设计：采用等距、同向、等长四针结构，接口须适配标准1mL螺口注射器；针管采用薄壁抛光技术，外径0.175mm，内径0.08mm，确保推注顺畅。 4. 材质与工艺：针管采用精钢材质，具备高硬度及耐磨损性；针尖微米级倒三角切割，降低组织损伤。 5. 安全性与无菌：一次性使用，经环氧乙烷（EO）灭菌，独立无菌包装；包装上须清晰标注规格、批号、生产日期及失效日期。 6. 临床应用：具备防漏液设计，提升临床操作效率及患者舒适度；
15 | 皮肤科一区 | 医用海藻糖创面敷料 | 适用范围： 适用于非慢性创面（如浅表性创面、小创口、擦伤）及激光/光子/果酸换肤/微针治疗后的皮肤护理。通过在创面形成保护层，物理阻隔外界污染，为创面愈合提供微环境。 技术要求： 1. 以海藻糖为核心成分； 2. 具备物理降温功能，32度温度响应型水凝胶敷料； 3. 具备保湿功能，三维网状透气结构，透气不透水； 4. 具备抗炎促愈合功能，减轻炎症反应及促进上皮组织修复； 5. 高安全性：无菌提供，无纤维膜布，无刺激性，低免疫原性； 6. 高便捷性：降温、褪红、保湿、修复促愈多功能合一，节约临床用时。
16 | 心血管科一区 | 高冠状动脉刻痕球囊扩张导管 | 适用范围：适配5F及以上指引导管（切割、棘突、DK Score适配于6F及以上指引导管），利于临床处理较为复杂病变，可穿越迂曲、弥漫性病变以及严重钙化病变，利于处理弥漫、迂曲、小血管等复杂病变。 技术要求： 1、无毒、无刺激性，不需要个人防护设备、存放安全； 2、符合环保要求； 3、利于通过细小血管和更为狭窄病变，满足临床不同需求； 4、最大限度减少“鱼嘴效应”，降低对血管的损伤，提升安全性。
17 | 周围血管科一区 | 外周切割球囊导管 | 适用范围：用于扩张髂动脉、股动脉、腘动脉、腘下动脉和肾动脉内的病变，并用于自体或人工动静脉透析瘘管的阻塞性病变治疗。 技术要求： 1.表面纵向装有3-4列显微刀片，在球囊未到达病变之前，刀片被紧密包裹在经过特殊折叠的球囊材料之内，不会损伤正常血管；到达病变后，在扩张球囊时刀片伸出球囊表面，形成血管的规整切口。 2.可在较低的压力下进行扩张，利用球囊表面的刀片对病变位置进行规则有序切割，降低不规则夹层及急性闭塞风险。 3.可改变病变的顺应性，减少斑块轴向迁移降低管腔弹性回缩。 4.可精准锚定病变，避免球囊滑脱。
18 | 急诊科一区 | 输氧面罩（无创输氧面罩） | 适用于呼吸衰竭、低氧血症患者无创通气治疗，匹配无创呼吸机实施正压通气支持 技术要求： 1、面罩硅胶软垫生物相容性佳，质地柔软，适配亚洲人脸型，长时间佩戴不易产生面部压疮、皮肤刺激； 2、配备可调节前额支撑结构与弹性头带，面部贴合度高，有效降低漏气量，保障通气稳定性； 3、内置一体化排气结构，有效降低面罩死腔，及时排出二氧化碳，避免重复呼吸； 4、标配标准 22mm 通用管路接口，可兼容院内主流品牌无创呼吸机和有创呼吸机 5、模块化可拆卸，配件可单独更换；具备多规格尺寸，满足不同体型患者使用需求。
19 | 皮肤科一区 | 重组胶原蛋白医用敷料 | 适用范围：适用于急性浅表性创面及创面周围皮肤的护理。 技术要求： 1.外观应为透明至半透明液体，应均匀，无杂质 2.pH值应在5.0~7.0范围内。 3.黏度≥100mPa·s。 4.产品中蛋白质含量应不低于0.5mg/g。 5.溶液的重金属含量以Pb 计，不得超过10μg/g。
20 | 皮肤科一区 | 医用护理包 | 适用范围：通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用，用于受损皮肤的护理。 技术要求：由医用棉签、一次性使用灭菌橡胶外科手套、重组胶原蛋白液体敷料、泵头组成。（其中重组胶原蛋白液体敷料由卡波姆、三乙醇胺、矫味剂、乙二胺四乙酸二钠、重组胶原蛋白和纯化水组成。）
21 | 普外科一区 | 一次性使用耐药三通旋塞 | 供临床输液治疗时一次性使用，可用于改变输液方向、延长输液管路、压力监测。压力承受范围不超过200kPa。一次性使用耐药三通旋塞产品对中长链脂肪乳注射液(C8～24)、丙泊酚乳状注射液、尼莫地平注射液、环磷酰胺注射液等药物，以及pH4.0缓冲液、pH11.0缓冲液在96小时内具有抗应力开裂的作用。
22 | 骨伤二科 | 不可吸收带线锚钉等 | 适用范围：膝关节和手部肌腱、韧带与骨组织的固定。内窥镜下半月板撕裂的修复固定。骨与软组织的连接固定。韧带的修复和重建。重建术中韧带与肌腱或骨的固定。缝合及结扎用。关节镜手术入路保护。肌腱或韧带移植物与骨之间的移植固定。与关节镜手术用的动力系统的手柄等有源设备联用。手术中内窥镜下操作，用于打磨、切削组织和骨质等；技术要点：各产品型号齐全，可完全覆盖患者手术的需求（U型钉、半月板缝合系统、带线锚钉、全缝线锚钉、韧带固定螺钉、带袢钛板、外科缝线、关节镜入路套管、界面螺钉、刨削刀头等运动医学相关耗材）。
23 | 检验科一区 | 质谱鉴定仪用校准品 | 用于仪器日常校准的使用
24 | 检验科一区 | 营养琼脂干粉 | 满足临床生物标本微生物检验需求
25 | 检验科一区 | 厌氧产气袋 | 满足临床生物标本微生物检验需求，能够给厌氧菌提供无菌环境
26 | 检验科一区 | β-内酰胺酶 | 满足临床生物标本微生物检验需求，能够检测细菌产生的β-内酰胺酶
27 | 检验科一区 | 氧化酶 | 满足临床生物标本微生物检验需求
28 | 检验科一区 | 沙门菌诊断血清 | 尽可能多的分型，满足临床生物标本微生物检验需求，能够鉴定60种血清型
29 | 检验科一区 | 志贺菌诊断血清 | 尽可能多的分型，满足临床生物标本微生物检验需求，能够鉴定50种血清型
30 | 检验科一区 | 万古霉素E-test条 | 满足临床生物标本微生物检验需求，药物按浓度梯度包被，能够检测抗生素对细菌的MIC值
31 | 检验科一区 | 青霉素E- test条 | 满足临床生物标本微生物检验需求，药物按浓度梯度包被，能够检测抗生素对细菌的MIC值
32 | 检验科一区 | 利奈唑胺- test条 | 满足临床生物标本微生物检验需求，药物按浓度梯度包被，能够检测抗生素对细菌的MIC值