全自动免疫荧光分析仪技术参数

一、参数要求：

- 方法学：荧光免疫。

- 样本类型：全血，血清、血浆。

- 上样本方式：原始采血管。

- 单次进样数量：≥20个样本。

- 工作模式：

5.1、同时间多项目检测。

5.2、全自动机内操作模式，可自动摇匀采血管、穿刺取样、混匀、滴加、孵育、检测、弃卡。

- 具备急诊位。

- 同时可测试试剂卡种类：≥4种，每种试剂卡≥50个。

- 测试速率：≥90个测试/小时。

- 光源：LED。

- 检测通道：≥15个检测通道。

- 彩色液晶触摸显示屏≥12英寸。

- 结果数据管理：最多可存储结果数据≥50000条，可选择结果查询时间区间进行查询。

- 接口：USB接口、COM接口、以太网络接口、VGA接口。

- 通讯支持：支持LIS连接、电脑连接、外置扫描仪连接、外置打印机连接。

二、检测项目

- 心肌损伤标记物（心肌肌钙蛋白I、肌酸激酶同工酶、肌红蛋白）

- N端-B型钠尿肽前体

- B型尿钠肽（BNP）

- D-二聚体检测

血气生化分析仪技术参数

- 方法学：干式电化学/交流阻抗法。

- 检测技术：干式电化学法，薄膜电极。

- 实测参数：pH、pO2、pCO2、Na＋、K＋，Cl-，Ca++, Hct，Lac，Glu等。

- 计算参数：cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap，AnGap (K+)等，实测与计算参数≥35项。

- 样本类型：支持动脉血、静脉血、混合动静脉血等≥6种样本类型。

- 全参样本用量：≤80微升。

- 进样方式：水平自动抽取。

- 检测时间：从开始测量本次样本到给出本次样本结果≤55秒。

- 耗材种类：≤2种。

- 定标方式：每个测试前均需进行单点定标。

- 质控：原厂三级液体指控。

- 仪器重量与尺寸：≤3.8kg，≤350mm *300mm *200mm （长×宽×高）。

- 屏幕与操作：≥7英寸彩色触摸屏。

- 电池续航：连续待机24小时，连续测量次数≥50次（充满电的情况下，含打印）。

- 通讯：可与院内信息系统（LIS/HIS）进行双向通讯。

- 使用年限：≥10年。

- 认证与奖项：FDA、CE、NMPA认证。

- 检测项目：酸碱度、二氧化碳分压、氧分压、钠离子、钾离子、氯离子、钙离子、红细胞压积、葡萄糖、乳酸。