开颅手术动力系统技术参数

一、主机部分：

- 主机采用电动驱动方式工作。

- 彩色触摸式屏幕控制，屏幕尺寸≥6.5英寸。

- 主机可同时连接三把以上（包含三把）手柄，其中两把手柄可同时工作，手术中可以切换使用。

- 主机可至少同时连接两个脚踏开关，两个脚踏开关可以同时控制同一个手柄。

- 可以提供多种客制化选项，用户可以根据自己的偏好，自行定义手机运行时的转数、刹车速度、加速度等。

- 可以储存多位用户的个人偏好设置文件。

- 可自动识别手机并自动设置最佳运行参数。

- 主机需具备调节手柄扭矩功能，扭矩设置范围从0-100%可调。

- 内置冲洗泵，可同时为不少于两把的手柄冲水。

- 具备手控开关以及脚踏开关模式。

二、脚踏部分：

- 全封闭防水防污染设计。

- 可提供无级变速，预设转速等多种转动模式。

- 可控制冲洗和正反转等设定。

- 脚踏按键可根据使用者喜好自主编程设定。

三、高速磨钻手机：

- 手机与接头分体式设计。

- 一把手机实现钻、铣、磨功能。

- 能接多种不同的高速钻接头。

- 手机自带连线 。

- 最高转速≥75,000转/分钟。

四、磨钻接头：

- 不同型号的接头之间可以通用同一种钻头。

- 磨钻接头使用同一长短制式的钻头，术中更换式无需区分。

- 磨头暴露长度可调。

五、铣刀接头：

- 铣刀接头一体化设计。

- 装卸接头无需工具。

- 可高温高压消毒灭菌。

六、自停开颅钻接头：

- 安装无需借助任何工具。

- 可高温高压消毒灭菌。

七、质保≥3年。

软式内镜双缸清洗消毒机技术参数

一、总体要求：

- 内镜洗消机必须具备自动测漏及报警信号、清洗、消毒、终末漂洗、干燥、应有消毒剂采样功能、应有终末漂洗水采样口、具备终末漂洗水净化及消毒功能、自身消毒和追溯功能，缺一不可。

- 双缸设计，密封性完好无渗漏，机身外观尺寸左右长＜120cm，前后宽＜80cm。

- 腔体和管道应选用304不锈钢或耐消毒剂稳定防锈材质。

- 全机所有水路腔体、接头、泵体在全流程运行时严禁渗水、漏气，全程无滴漏，具有内镜复送水管路清洗消毒功能。

- 冲洗水、清洗酶液、漂洗水、终末漂洗水严禁复用，每个工序结束后完全自动排空排放，双缸水路互不串流。

二、测漏系统硬性要求：

- 自动测漏检出内镜泄漏时，应同步声光可视+听觉报警，能自动中断当前全部程序；具备互动测漏功能可见气泡冒出提示。

- 设备测漏压力、持续时间、允许最大泄漏阈值应与设备说明书完全一致，不得超标损伤内镜。

- 两个清洗缸测漏系统完全独立，一缸泄漏报警不影响另一缸独立程序运行。

三、消毒系统强制控制参数：

- 消毒阶段必须实时计时、屏幕实时显示剩余消毒时长。

- 消毒剂定量系统误差必须≤设定值 ±5%；定量系统故障立即声光报警停机。

- 复用消毒剂宜增加内置浓度实时监测装置；必须配备专用消毒剂采样口。

- 消毒温度全程监控，超出厂家规定区间 ±5℃必须立即报警锁止程序。

- 配套消毒剂应符合国家消毒卫生标准，厂家提供消毒剂适配清单；消毒温度应同时满足内镜耐受上限、消毒剂厂家规定温度双条件。

- 每个管道或管道系统的最大、最小流速和最高压力应设置上限保护，不得超过内镜原厂允许最大压力/流速，防止内镜损伤。

- 内镜管道与洗消机未接牢、管路泄漏时，应即时报警提示，禁止继续运行消毒流程。

四、终末漂洗系统强制指标：

- 内置≤0.2μm 滤膜+卤素树脂双级滤芯。

- 25℃条件电导率必须≤15μS/cm。

- 细菌总数必须≤10CFU/100mL。

- 100mL 水样严禁检出铜绿假单胞菌、分枝杆菌。

- 灭菌用终末漂洗水无菌检验必须阴性。

- 漂洗完成后内镜表面、管路消毒剂残留应符合国标 / 说明书限值。

五、干燥系统要求：

- 设备应标配内镜干燥程序，采用高效过滤干燥空气吹扫管路；干燥空气必须经高效过滤器过滤，滤芯可更换。

- 干燥完成后内镜所有内腔、外表面应无肉眼可见水迹；配备酒精干燥程序机型，酒精浓度、用量不得腐蚀内镜。

六、自身消毒强制要求：

- 整机必须具备独立自身消毒程序，用于全管路、腔体、水槽消毒，杜绝内镜交叉污染。

- 自身消毒程序硬性指标（必须全部满足）：

a）能在自动控制程序下进行操作；

b）能由用户选择程序；

c）能对全液体管路系统进行消毒；

d）警示自身消毒程序在空载状态下运行；

e）采用湿热消毒或化学消毒方法进行自身消毒，湿热消毒 A₀值至少达到600；化学消毒达到物体表面消毒合格要求。

- 厂家应提供自身消毒可覆盖部件、水处理设备处理范围书面资料。

七、追溯记录系统：

- 设备必须具备完整过程记录、实时显示、长期存储追溯系统，双缸数据独立分开存储。

- 存储时长必须≥3 个月电子原始数据，不可随意删除、篡改；可导出打印用于院感核查，实现可追溯。

八、水路通风排水、机械安全：

- 整机废气、废液排放管路应安全密闭设计，无有害气体溢出、废液反流。

- 各内镜灌流通道独立控流，清洗、消毒、漂洗时液体应完全充盈内镜全部管路腔体，无死角。

九、设备须符合：GB 30689-2026《内镜自动清洗消毒机卫生要求》、WS 507‑2016《软式内镜清洗消毒技术规范》。

十、质保≥五年，售后服务提供定期上门维护，有维护记录。

十一、设备供电电压与医院匹配，供电电压：220V。

动脉血流储备及微循环计算设备技术参数

一、配置要求

| 序号 | 数量 | 配置内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 套 | 设备主机系统（含系统软件、无线信号接收单元、USB 线缆、无线遥控控制器） |
| 2 | 1 套 | 工作站 |
| 3 | 1 台 | 医用移动设备推车 |
| 4 | 1 台 | 无线信号发射器及配套电源组件 |
| 5 | 各 1 条 | 系统适配线缆（AO-IN、AO-OUT，按院内实际接口选配） |

二、硬件技术要求

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 医用触控一体机，屏幕≥21.5 英寸，分辨率≥1920×1080，具备电容触屏；双固态总存储≥512G，内存≥16G |
| 2 | ≥4 个 USB 接口，HDMI 输出口，≥2 个千兆网口，支持 WIFI6；具备 TPM2.0 数据安全模块 |
| 3 | 前面板 IP65、后壳 IP43 防尘防水；配置医用热插拔电池，断电续航≥5h；整机具备 CCC、IEC-60601-1 医用安全认证 |
| 4 | 医用推车：具备 ISO13485、IEC-60601-1 认证；高度调节行程≥300mm，显示屏可 360° 水平旋转，俯仰调节≥±15°，带刹车锁定 |

三、主要功能要求

| 序号 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 1 | 支持无线压力导丝，实时测量显示：FFR、Pd/Pa、RFR、CFR、IMR、Pd、Pa、血管内温度等，设备自动完成上述参数运算 |
| 2 | 支持触屏、鼠标键盘、遥控器多种操作，支持以太网 / Wi-Fi，双模式对接 PACS系统 |
| 3 | 具备数据回顾回放，支持手动 / DICOM 工作列表患者登记，支持匿名注册，具备操作流程提示 |
| 4 | 可导出原始波形、测量结果、截图、DICOM 文件，支持 DICOM 推送 PACS |
| 5 | 推荐：支持 RRR、绝对流量 Q、绝对阻力 R 计算，具备结果矩阵、TMN 异常告警、高级显示切换、统计分析、多中心研究数据管理功能 |
| 6 | 整机便于导管室之间转运；适配 0.014 英寸压力导丝，导丝可同步测压力及温度 |

四、信号与环境技术指标

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 采样率≥100Hz，压力分辨率≤0.1mmHg，温度分辨率≤0.01℃，压力测量精度≤±1mmHg 或读数 ±1% |
| 2 | 无线接收有效距离≥8m，工作电压 100-240VAC，47-63Hz |
| 3 | 工作环境温度 10-40℃，湿度 30-75%，运输-40～+70℃，湿度 10-95% |

五、使用年限及售后服务

| 序号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| 1 | 设备设计使用年限≥5 年 |
| 2 | 质保≥3年，整机免费保修期内提供专职技术支持，非人为故障免费维修、更换配件 |